## Sheet1
|  | 帧头 |  |  | 写 |  | 寄存器数量 | 第一个寄存器数据字节数 | 寄存器的地址 | 寄存器的值 | 第二个寄存器数据字节数 | 寄存器的地址 | 寄存器的值 | CRC校验 | 帧尾
写 | MCU写 | EE | B5 |  | 02 |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | FF | FC | FF | FF
| 上位机写 | EE | B5 |  | 04 |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | FF | FC | FF | FF
|  | 帧头 |  |  | 写 |  | 寄存器数量 | 第一个寄存器地址 | CRC | 帧尾
回复 | MCU回复上位机 | EE | B5 |  | 02 |  | XX | XX | XX | FF | FC | FF | FF
| 上位机回复MCU | EE | B5 |  | 04 |  | XX | XX | XX | FF | FC | FF | FF
| 变量名称 | 变量地址 | 界面ID 控件ID | 方向 | 数据格式 | 长度 | 说明
1 | 型号 | 3000 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | / | 格式化发送 | 1
| 发数 | 3040 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2字节 | 100发对应 0X64 | 1
| 日期 | 3080 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 20251111对应16进制 14 19 0B 0B | 1
| 验真二维码 | 31C0 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | / | 1 2 3 对应31 32 33 | 1
| 治疗进度条图标 | 3260 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1字节 | 数字对应第几个图标 | 1
| 治疗头图标 | 3280 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1字节 | 数字对应第几个图标 | 1
| 错误输入框 | 32A0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1字节 | 错误码对应的16进制数字如E103对应0X0103 | 1
| 头端有效可以输入标志 | 4002 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1字节 | u8类型标志位 | 1
| 冷媒剂图标变量 | 32E0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1字节 | 数字对应第几个图标 | 1
| 升级错误码 | 3380 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2字节 | 错误码对应的16进制数字如E103对应0X0103 | 1
| 升级进度条 | 3400 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1字节 | 50%进度 对应 0X32 | 1
3 | 已用发数/总发数 | 3460 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 前两个字节为已用，后两个字节为总发数 | 1
| 模式控制 | 34A0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 能量档位 | 34C0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 10倍 0.5档对应5 8档对应80 | 1
| 制冷档位 | 34E0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 射频状态 | 4020 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 1：射频开启 0：射频关闭 | 1
5 | 设备型号 | 3600 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 字符串 | 1
| 监测版本 | 3640 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 10000 对应1.0.00 | 1
| 主控版本 | 36C0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 10000 对应1.0.00 | 1
| 手具版本 | 3700 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 10000 对应1.0.00 | 1
| UID | 3780 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 格式化发送 | 1
| 音量修改 | 4000 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 1-10档 | 1
| 工程师二维码 | 3880 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | / | 1 2 3 对应31 32 33 | 1
| 波形1幅值 | 16C0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 波形2幅值 | 1700 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 相位差 | 1730 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 阻抗R | 1760 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 阻抗X | 1790 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 功率检测值 | 17D0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 匹配前W1 | 1B20 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| W2 | 1B30 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| DEG | 1B34 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 匹配后W1 | 1B40 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| W2 | 1B50 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| DEG | 1B54 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 匹配后功率 | 1B58 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| R | 1B00 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| X | 1B10 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 电流 | 1B14 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 长脉冲W1 | 1B60 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| W2 | 1B70 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| DEG | 1B74 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 长脉冲功率 | 1B78 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 效率 | 38FA |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 实测功率 | 38F8 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 结果 | 1A00 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | / | 1 2 3 对应31 32 33 | 1
| 匹配继电器值 | 1990 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 每一位对应一个继电器32位数据的低21位 | 1
| 负极板状态 | 1B80 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 结果图标 | 1980 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 匹配前阻抗R | 19C0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| X | 19D0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 匹配后阻抗R | 19E0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| X | 19F0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 示波器电流 | 4026 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754
| VSWR | 19F4 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 冷媒压力 | 2220 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 电磁阀压 | 2230 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 冷媒温度 | 2240 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 放大温度 | 3AD0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4字节 | IEEE 754 | 1
| 脚踏连接图标 | 2250 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 手具连接图标 | 2260 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 气泡传感器 | 3AD8 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 头1温度 | 2310 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 头2温度 | 2320 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 头3温度 | 2330 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 头4温度 | 2340 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 手具压力 | 2350 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 磁力 | 2360 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 治疗头类型 | 3000 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | / | 格式化发送 | 1
| 治疗头版本 | 2420 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | 2 | U16 | 1
| 治疗头ID | 2440 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 16 | 格式化发送 | 1
| 总次数 | 2460 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | uint16 | 1
| 剩余次数 | 2470 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | uint16 | 1
| 生产日期 | 3080 |  | MCU->屏幕 | ASCII码对应字符串 | / | 20251111对应16进制 14 19 0B 0B | 1
| 监测版连接 | 39A0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| U盘连接 | 39C0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 身体头CRC | 3B08 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 格式化发送
| CRC | 3B00 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 格式化发送 | 1
| 治疗头贴肤图标 | 3AF8 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 1 | 数字对应第几个图标 | 1
| 压力基准 | 3AE0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | uint16 | 1
| 松开阈值 | 3AE4 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | uint16 | 1
| 按下阈值 | 3AE8 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | uint16 | 1
| 时间戳 | 3904 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 当前时间
| 开路入射 | 2600 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 开路反射 | 2604 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 开路相位差 | 2608 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 开路R | 260C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 开路X | 2610 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 开路S实部 | 2614 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 开路S虚部 | 2618 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 短路入射 | 2620 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 短路反射 | 2624 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 短路相位差 | 2628 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 短路R | 262C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 短路X | 2630 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50ΩS实部 | 2634 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50ΩS虚部 | 2638 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50Ω入射 | 2640 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50Ω反射 | 2644 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50Ω相位差 | 2648 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50ΩR | 264C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50ΩX | 2650 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50ΩS实部 | 2654 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 50ΩS虚部 | 2658 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载入射 | 2660 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载反射 | 2664 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载相位差 | 2668 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载R | 266C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载X | 2670 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载S实部 | 2674 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 负载S虚部 | 2678 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| ED实部 | 2680 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| ED虚部 | 2684 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| ES实部 | 2688 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| ES虚部 | 268C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| ER实部 | 2690 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| ER虚部 | 2694 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 实S11实部 | 2698 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 实S11虚部 | 269C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 实阻抗实部 | 26A0 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 实阻抗虚部 | 26A4 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754 | 1
| 工程师界面错误码 | 2010 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 错误码对应的16进制数字如E103对应0X0103 | 1
| 发送开始测试按钮 | 4004 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 7 | 阻抗实部（2）+虚部（2）+电压个数（1）+电压*10（2）
| 史密斯圆点位 | 4006 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 坐标点位X（2）+Y（2）
| VSWR | 400C |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | IEEE 754
| 上传文件的信息 | 4100 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 4 | 前2字节的uint16为上传文件的大小，后2字节的uint16为 上传文件的CRC16 | 按下"上传"按钮后，上位机发B1指令 [24，15 ] , 下位机发 上传文件的信息[0x4100] ，接着根据文件大小发多次 上传文件的数据[0x4110] 。若在过程中下位机有错误，则上发 上传文件的错误[4120] ,及在传输过程中，若出现[4120]非零，代表传输出现错误，中止传输。若在过程中上位机有错误，则上位机向下位机[4121]指示非0
| 上传文件的数据 | 4110 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 不定(X+4) | 前2字节的uint16为上传帧的对应文件的位置，后2字节的uint16为上传帧的数据大小X，后面接着是X字节数据。一般X大小是200字节
| 上传文件时下位机错误 | 4120 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | 在上传数据时下位机发生错误，中止传输，这个为错误代码0x200
| 上传文件时上位机错误 | 4121 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | 在上传数据时上位机发生错误，中止传输，这个为错误代码0x201
| 下载文件的信息 | 4150 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | 前2字节的uint16为下载文件的大小，后2字节的uint16为 下载文件的CRC16 | 按下"下载"按钮后，上位机下发B5指令[4150]指示文件大小及校验，接着根据文件大小发多帧[4160].若在过程中有错误，则下位机上发非0的[4170]，代表传输出现错误，中止传输。若在过程中上位机有错误，则上位机向下位机[4171]指示非0，中止传输
| 下载文件的数据 | 4160 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 不定(X+4) | 前2字节的uint16为下载帧的对应文件的位置，后2字节的uint16为下载帧的数据大小X，后面接着是X字节数据。一般X大小是200字节
| 下载文件时下位机错误 | 4170 |  | MCU->屏幕 | 16进制数字 | 2 | 在下载数据时下位机发生错误，中止传输，这个为错误代码0x202
| 下载文件时上位机错误 | 4171 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | 在下载数据时上位机发生错误，中止传输，这个为错误代码0x203
| 验证文件下载文件信息 | 4173 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | 前2字节的uint16为下载文件的大小，后2字节的uint16为 下载文件的CRC16
| 验证文件下载文件数据 | 4175 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 不定(X+4) | 前2字节的uint16为下载帧的对应文件的位置，后2字节的uint16为下载帧的数据大小X，后面接着是X字节数据。一般X大小是200字节
| 电压选择信息 | 401C |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 电压选择的个数（1个字节）+电压（n字节）
| 射频发射信息 | 4180 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 01代表射频发射
| 测试完成 | 4182 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 01代表射频发射
| 验真码文本框确认按钮 | 3200 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 16 | 时间戳+随机数+加密数
| 取消按钮 | / | 界面1 ID11 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | 屏幕直接发送
| 升级按钮 | / | 界面23 id3 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | 屏幕直接发送
| 模式控制 | / | 界面23 id1 / 2 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 能量档位 | 34C0 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 震动按钮 | 3520 | 界面3 ID5 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 工程师界面键盘 |  | 界面7 ID49 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 1对应0x31 d对应0x64
| 工程师文本框确认按钮 | 3204 | 界面7 ID12 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 时间戳+随机数+加密数
| 取消按钮 |  | 界面7 ID11 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 删除按钮 |  | 界面7 ID14 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 电压调节数据 | 1690 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | 10倍 10.6对应106
| 档位调节数据 | 34C0 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 10倍 0.5档对应5 8档对应80
| 射频输出开关 | 17C0 | 界面11 ID7 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 电压档位调节方式 | 3AC0 | 界面11 ID19 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送 0表示电压调节 1 表示档位调节
| 输出限制 | 17F0 | 界面11 ID4 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 负极板限制 | 3AF0 | 界面11 ID5 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| LCR开关 | 17E0 | 界面11 ID6 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 启动输出 | 4014 | 界面13 ID70 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 22个继电器信息（0-22位对应22个继电器） | 3804 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | 第22个继电器是直通继电器
| 匹配脉冲时长 | 1900 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 匹配脉冲间隔 | 1910 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 单次冷媒时长 | 1954 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 测试发数 | 3900 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 长脉冲时长 | 1920 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 长脉冲间隔 | 1930 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 长脉冲个数 | 1940 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 测试间隔 | 3914 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 阻抗实部 | 38F2 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 阻抗虚部 | 38F4 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | int类型
| 电流记录 | 38F0 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 匹配保存 |  | 界面15 ID50 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 喷射冷媒 |  | 界面15 ID51 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 开始治疗 |  | 界面15 ID52 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 冷媒自动控制 |  | 界面15 ID60 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 启动恒温 |  | 界面17 ID27 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 启动恒压 |  | 界面17 ID28 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 日志导出 |  | 界面15 ID35 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 保存 |  | 界面15 ID37 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 匹配信息导出 |  | 界面17 ID36 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 匹配导入 |  | 界面17 ID41 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 松开阈值 | 3AE4 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 按下阈值 | 3AE8 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 测开路 |  | 界面19 ID51 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 测短路 |  | 界面19 ID52 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 测50欧姆 |  | 界面19 ID53 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 测负载 |  | 界面19 ID54 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 计算 |  | 界面19 ID40 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 保存 |  | 界面19 ID41 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 1 | 屏幕直接发送
| 射频校准电压 | 2510 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | 10倍 10.6对应106
| 射频校准脉冲时长 | 2520 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 2 | uint16
| 时间校准 | 3A00 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | 4 | 转换成时间戳发送
| 文件内容 | 4022 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 字节个数+文本内容
| 文件下载 | 4024 |  | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 字节总数+校验码
| 已发生错误按钮 |  | 界面26 ID10 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 当前错误文本框 |  | 界面26 ID41-50 | MCU->屏幕 | 16进制数字 | /
| 错误码文本框 |  | 界面26 ID51-60 | MCU->屏幕 | 16进制数字 | /
| 当前错误按钮 |  | 界面27 ID10 | 屏幕->MCU | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 当前错误文本框 |  | 界面27 ID41-50 | MCU->屏幕 | 16进制数字 | /
| 错误码文本框 |  | 界面27 ID51-60 | MCU->屏幕 | 16进制数字 | /
| 开启记录按钮 |  | 界面11 ID21 | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送
| 身体头校准开关 |  | 界面19 ID48 | MCU->屏幕 | 16进制数字 | / | 屏幕直接发送